吉林省市场监督管理厅文件

吉市监计量字〔2021〕29号

关于组织开展一般压力表量值比对的通知

各市、州、长白山市场监督管理局，各县（市、区）市场监督管理局，省计量科学研究院，有关计量技术机构：

为加强计量监督管理，验证法定计量检定机构计量检定能力，省厅决定组织全省各级法定计量检定机构开展一般压力表量值比对工作，现将有关事项通知如下：

一、本次比对由省计量院负责进行实施、培训、技术指导等组织工作。比对的组织实施按照《吉林省法定计量检定机构一般压力表量值比对计划》（见附件1）进行。

二、实行分级比对。省级比对由省计量院相关实验室为主导实验室，各市（州）、梅河口市计量院（所）相关实验室为参比实验室。市级比对由各市（州）计量院（所）相关实验室为主导实验室，辖区内各县（市、区）计量院（所）相关实验室为参比实验室。市级比对由各市（州）局按照《吉林省法定计量检定机构一般压力表量值比对计划》安排，具体组织实施。

三、开展一般压力表检定工作的全省各级法定计量检定机构、专项计量授权机构应当参加比对。参比实验室应于3月1日前将《参比实验室回执》（见附件2）反馈主导实验室。

四、主导实验室应当在做好比对前期实验准备，起草比对工作方案，认真组织开展比对工作。比对工作结束后，应按要求起草比对总结报告。应当遵守有关保密规定，比对总结报告公示前不得泄露有关比对数据。省计量院应当严格审查全省计量比对总结报告，审查合格后报送省厅，省厅将向社会公示计量比对总结报告。

五、各参加比对单位要对计量比对工作予以高度重视，积极组织人员参加省计量院举办的比对工作培训，服从比对组织单位的安排，按要求及时上报各种比对结果，不得延误计量比对。比对期间的差旅费、食宿费及样品传递费用由参比实验室自行承担。

六、本次计量比对结果符合规定要求的，可以作为计量标准复查考核以及计量授权的依据之一；比对结果可疑、离群或不符合规定要求的实验室，须进行限期整改，逾期整改不合格的，将停止计量比对所涉及的计量标准量值传递工作。

七、违反计量比对诚实信用原则，弄虚作假、相互抄袭计量比对数据的，计量比对结果无效，暂停其计量比对所涉及的计量标准的量值传递工作，依法严格处理。

附件:1.吉林省法定计量检定机构一般压力表量值比对计划

2.参比实验室回执

吉林省市场监督管理厅

2021年2月9日

吉林省市场监督管理厅办公室 2021年2月10日印发

附件1

吉林省法定计量检定机构一般压力表

量值比对计划

为加强计量监管管理，验证全省各级法定计量检定机构计量检定能力，省厅决定组织开展一般压力表量值对比工作，现制定比对计划如下：

1.比对组织

1.1比对管理单位：吉林省市场监督管理厅

设立比对工作协调小组，成员及主要职责如下：

组  长：许洪波  吉林省市场监督管理厅计量处处长

副组长：张  驰  吉林省市场监督管理厅计量处副处长

周振宇  吉林省计量科学研究院副院长

成  员：王  浩  吉林省市场监督管理厅计量处四级调研员

李红丽  吉林省计量科学研究院质保部部长

各市（州）局计量科（处）、计量院（所）负责人

承担全省计量比对的组织协调工作，解决比对过程中出现的问题，负责计量比对的监督管理工作。

1.2 比对组织单位：吉林省计量科学研究院

负责协调确定计量比对方案，比对工作的具体实施，比对工作中出现的问题应及时向协调小组汇报并提出解决问题的建议，汇总分析比对结果，审查计量比对总结报告等。

设立比对专家组，成员及职责如下：

组  长：宋永卓  吉林省计量科学研究院副院长

副组长：孙俊峰  吉林省计量科学研究院热工室主任

成  员：李宗君、宋鸽、张雅南

承担计量比对方案和计量比对总结报告的具体技术审查工作。

2.主导和参比实验室

本次比对的参加对象为省内市、县两级开展一般压力表检定项目的依法设置法定计量检定机构和专项计量授权机构。为保证比对的顺利进行，比对开始前，各参加实验室需申报一般压力表检定装置的建标资质和运行状况。

本次比对根据参加对象分为省级比对和市级比对。

省级比对的主导实验室为吉林省计量科学研究院，参比实验室为各市（州）计量院（所）、梅河口市产品质量计量检测所。

市级比对的主导实验室为各市（州）计量院（所），参比实验室为辖区内的县级法定计量检定机构和市、县两级专项计量授权机构，吉林省计量科学研究院为比对提供技术支持。

3.传递标准

本次比对传递标准为测量范围（0～1.6）MPa，准确度等级1.6 级的一般压力表，由吉林省计量科学研究院提供。

由省级主导实验室对10台压力表进行稳定性考核（大于1个月），选取2台作为传递标准，另外2台备用。

4.比对方法及比对项目

4.1比对依据

《计量比对管理办法》

JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》

JJF1117-2010《计量比对》国家计量技术规范

JJG 52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》

4.2 标准器

0.05 级及以上的活塞式压力计

0.05 级及以上的数字压力计

0.4 级及以上的精密压力表

4.3 比对项目

比对项目为示值误差、回程误差、轻敲位移，并评定各测量点示值误差的扩展不确定度。

5.比对路线

省级比对的参比实验室数量预计为10家，分为两组，采用花瓣式比对路线，传递标准器由主导实验室发送，按照比对路线传递，每个实验室应当在5个工作日内完成所有比对实验，并将传递标准器送至下一个参比实验室。待最后一个参比实验室完成实验后将传递标准器传回主导实验室。

每个地区市级比对参比实验室数量预计不超过6家，采用环式比对路线，传递标准器由主导实验室发送，按照比对路线传递，每个实验室应当在5个工作日内完成所有比对实验，并将传递标准器送至下一个参比实验室。待最后一个参比实验室完成实验后将传递标准器传回主导实验室。

6.比对工作时间安排

6.1省级比对

6.1.1 省级比对报名

2021年3月1日前，参比单位将填写“计量比对报名表”并邮寄至主导实验室，主导实验室审核并汇总参比实验室信息。

6.1.2 传递标准稳定性考核

2021年3月15日前，主导实验室对传递标准进行全性能测试，并考核稳定性，以保证传递标准在传递过程中稳定可靠，同时起草一般压力表比对实施方案，并向参比实验室发送比对实施方案意见稿，征求大家意见，召开省级比对首次会议（现场或网络视频），正式确定比对方案实施版，并发送给各参比实验室作为比对依据共同遵守。

6.1.3 比对实验

2021年3月16日～4月30日，参比实验室进行比对试验，并完成比对结果的提交。完成比对实验后，参比实验室应在规定时间内，将比对仪器移交至下一站实验室，移交方式优先采用人员携带传递方法，考虑到疫情的不确定因素，也可以采用顺丰快递次日达方式。

6.1.4 比对数据处理及编写比对报告

2021年5月1日～5月31日，主导实验室在各参比实验室完成实验后，负责对传递标准进行实验，确认传递标准在比对过程中的变化量是否符合要求，对比对数据进行整理、分析，编写比对总结报告初稿，并向比对协调小组及参比实验室公布并征求意见，参比实验室应在10日内提出对比对总结报告初稿的意见。对参比实验室提出的任何意见，主导实验室应与相关参比实验室讨论，讨论结果应体现在比对总结报告中。

6.1.5 省级比对总结

2021年6月1日～6月14日，比对协调小组组织召集省级主导实验室和参比实验室参与比对的主要人员召开比对总结会，由比对专家组进行比对的技术评价和研讨，正式通报并分析比对结果。省计量院应于6月30日前，将审查合格的省级计量比对总结报告报送省厅备案。

6.2市级比对

6.2.1市级比对报名

2021年3月1日前，参比单位填写“计量比对报名表”并邮寄至市（州）主导实验室，市（州）主导实验室审核并汇总参比实验室信息。

6.2.2组织市级比对培训

2021年3月中旬，由省计量科学研究院组织对全省计量比对管理人员以及主导实验室、参比实验室的技术人员进行比对培训。

6.2.3传递标准稳定性考核

2021年6月15日～8月1日，各市（州）局确定的主导实验室对传递标准进行全性能测试，并考核稳定性，以保证传递标准在传递过程中稳定可靠，同时起草一般压力表比对实施方案，并向参比实验室发送比对实施方案意见稿，征求大家意见，召开市级比对首次会议（现场或网络视频），正式确定比对方案实施版，并发送给各参比实验室作为比对依据共同遵守。

6.2.4比对实验

2021年8月2日～9月15日，各市（州）参比实验室进行比对试验，并完成比对结果的提交。完成比对实验后，参比实验室应在规定时间内，将比对仪器移交至下一站实验室，移交方式优先采用人员携带传递方法，考虑到疫情的不确定因素，也可以采用邮寄方式。

6.2.5比对数据处理及编写比对报告

2021年9月15日～10月30日，各市（州）比对主导实验室在各参比实验室完成实验后，负责对传递标准进行实验，确认传递标准在比对过程中的变化量是否符合要求，对比对数据进行整理、分析，编写比对总结报告初稿，并向比对专家组及参比实验室公布并征求意见，参比实验室应在10日内提出对比对总结报告初稿的意见。对参比实验室提出的任何意见，主导实验室应与相关参比实验室讨论，讨论结果应体现在比对总结报告中。

6.2.6 市级比对总结

各市（州）局组织召集市（州）主导实验室和参比实验室参与比对的主要人员召开比对总结会，进行比对的技术评价和研讨，正式通报并分析比对结果。各市（州）局应于2021年11月15日前，将审查合格的市级计量比对总结报告报送省厅备案。

附件2

参比实验室回执

| 项目名称 | ## 省/市级一般压力表量值比对 | ## 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 计量标准装置名称： 计量标准考核证书号： 计量标准考核证书有效期： 检定装置上级溯源单位： 参加单位名称： 地址、邮编： 联系人、电话/传真/E-Mail： |  |  |  |
| 检定装置的名称： 测量范围： 准确度等级： |  |  |  |
| （单位公章） 单位负责人签名： 年 月 日 |  |  |  |

注：1.各级法定计量检定机构、专项计量授权机构应当参加以上比对项目，本表经填写完整并加盖单位公章；

2.省级参比实验室寄至：吉林省长春市高新区宜居路2699号 吉林省计量科学研究院；邮编：130103；联系电话：0431- 85394580；联系人：李宗君；

3.市级参比实验室联系当地市级计量院所质保部门进行报送。